渝卫疾〔2012〕28号

重庆市卫生局关于印发艾滋病实验室

相关技术规范的通知

各区县（自治县）卫生局、市级医疗卫生单位、第三军医大学各附属医院、重庆医科大学各附属医院、武警重庆总队医院、司法局各医院、各企事业单位医院：

为加强重庆市艾滋病检测工作的规范化管理，提高艾滋病检测工作质量，规范我市艾滋病实验室的验收、考评和督导，提高工作人员能力，依据《艾滋病防治条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《全国艾滋病检测工作管理办法》、《重庆市艾滋病检测工作管理办法（试行）》等相关法律法规和文件，我局组织相关专家制定了《重庆市艾滋病筛查实验室现场验收/督导办法（试行）》、《重庆市艾滋病检测实验室年度质量考评管理办法》和《重庆市艾滋病实验室技术人员能力建设方案》等三个规范性文件，现印发给你们，请各单位认真学习贯彻。三个规范性文件自本文下发之日起执行，原有相关文件与本文件相抵触者，按本文件规定执行。

二〇一二年六月七日

（信息公开形式：依申请公开）

重庆市艾滋病筛查实验室

现场验收/督导办法（试行）

第一章  总  则

一、为规范我市艾滋病检测实验室现场验收/考核工作，根据《艾滋病防治条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《全国艾滋病检测工作管理办法》、《重庆市艾滋病检测工作管理办法（试行）》，结合我市实际，制定本办法。

二、 本办法适用于重庆市所有艾滋病检测实验室的验收和考核。

三、验收和考核工作遵循实事求是、公平、公正的原则进行，任何组织或个人不得干涉验收和考核工作。

四、通过验收满5年的艾滋病检测实验室应接受复评审。

- 筛查实验室基本条件

一、人员条件：至少由3名医技人员组成，其中具有中级卫生技术职称人员至少1名。负责筛查试验的技术人员需具有2年以上从事病毒性疾病血清学检测工作经验，接受过省级以上艾滋病检测技术培训，并获得培训证书。

二、建筑条件：实验室或检测区域应分为清洁区、半污染区和污染区，应符合二级生物安全实验室（BSL-2）要求。

三、仪器设备条件：配备艾滋病病毒抗体筛查试验所需设备，至少包括酶标读数仪、洗板机、生物安全柜、普通冰箱、水浴箱（或温箱）、离心机、脱盖机、加样器（仪）、消毒与污物处理设备、实验室恒温设备和安全防护用品。

第三章    筛查实验室的申请程序

一、开展艾滋病检测工作的实验室要经过技术和条件验收，未经验收或验收不合格的实验室不得开展艾滋病检测工作。

二、拟设立艾滋病检测实验室的机构或单位应由所属确证实验室或疾控中心进行技术指导，达到艾滋病筛查实验室基本要求后，由区（县）卫生行政部门组织专家对申请单位进行初次审查，对初审合格、材料齐全的申请者，同时向市卫生行政部门及市疾控中心艾滋病确证中心实验室提交申请书（见附件1、2）。

三、市卫生行政部门组织专家组按照《重庆市艾滋病筛查实验室现场验收评审表》（见附件3），对实验室人员业务能力、设施、条件等进行现场验收。对通过验收者，由市卫生行政部门下文批准，未通过验收者整改后可按相关规定重新提出申请。

四、迁移艾滋病检测实验室或变更艾滋病检测实验室的类别，应按本办法上述规定重新申请验收。

第四章  艾滋病筛查实验室现场督导及考核

一、艾滋病筛查实验室必须接受所属确证实验室或确证中心实验室的现场督导（督导表见附件4），每年至少进行一次现场督导。

二、艾滋病筛查实验室每年必须参加由重庆市艾滋病确证中心实验室或其委托单位组织的年度质量考评，其考评方法参照《重庆市艾滋病检测实验室质量考评方法》执行。

三、各级卫生行政部门应将辖区内艾滋病检测实验室运行情况对外及时公布。

第五章 艾滋病检测实验室验收、督导结果及处理方式

一、艾滋病筛查实验室验收

艾滋病筛查实验室验收标准得分为600分。验收实得分大于500分，并且盲样检测分数不低于90分，计量仪器定期进行了检定，实验室建立了较完善的实验室管理和质量控制体系，其验收结果为通过，具备艾滋病筛查实验室资格。对需完善的项目，应及时整改完善，并于10个工作日内上报整改材料至重庆市疾控中心艾滋病确证中心实验室。

艾滋病筛查实验室验收实得分小于500分，或者盲样检测分数低于90分，，其验收结果为不通过。不通过的实验室需进行全面整改，3个月后可向考评组提出重新考评的申请，如重新考评仍未达到要求或3个月内未向考评组提出重新考评的申请，须重新进行申报。

二、艾滋病筛查实验室督导

艾滋病筛查实验室现场督导实得分大于420分，计量仪器经过定期检定，实验室建立了较完善的实验室管理和质量控制体系，能够保证检测结果的准确可靠，其督导结果为合格。对需完善的项目，应及时整改完善，并于10个工作日内上报整改结果至重庆市疾控中心艾滋病确证中心实验室。

艾滋病筛查现场督导实得分小于420分，计量仪器未定期检定，影响其检测结果准确性，实验室未达到二级生物实验室要求，其督导结果为不合格，督导组将结果上报市卫生行政部门暂停其HIV抗体检测工作。该单位需进行全面整改，2个月内可以向督导组提出重新现场督导，如仍未达到要求或2个月内未向督导组提出重新督导的申请，督导组应上报督导结果并建议卫生行政部门取消其艾滋病筛查实验室资格。

第六章    艾滋病检测工作要求

一、艾滋病检测实验室应在规定的职能范围内开展检测工作，遵守国家法律、法规和有关规范。检测技术及程序应符合《全国艾滋病检测技术规范》的要求。

二、非卫生专业技术人员不得从事艾滋病检测工作。艾滋病检测实验室技术人员需要经过规定的业务培训，经考核合格者发给培训证书，持证上岗。取得上岗证后，每年需参加相关机构组织的业务复训。

三、艾滋病检测实验室使用的国家规定需要强检的仪器设备，必须由同级或上级计量认证部门定期检定，非国家强检的仪器设备应定期要求厂家或供应部门维护和校准。

四、艾滋病检测实验室使用的检测试剂必须是经国家食品药品监督管理局注册、且符合相关要求的试剂。

五、艾滋病检测筛查实验室发现艾滋病病毒抗体筛查呈阳性反应的样品必须及时送艾滋病检测确证实验室，不得擅自处理。

艾滋病检测确证实验室收到送检样品后应尽快进行确证试验，最迟不得超过10个工作日。

六、艾滋病检测实验室应有专人负责妥善保存检测记录和各种档案，不得擅自修改和销毁。记录保存期不少于十年，国家法律、法规另有规定的，从其规定。

七、艾滋病检测实验室工作人员不得违法泄露艾滋病病人或感染者的姓名、住址、检测结果等有关情况。

附件：1、艾滋病抗体筛查实验室资格审批申请表

2、艾滋病抗体检测确证实验室资格审批申请表

3、重庆市艾滋病筛查实验室现场验收评审表

4、重庆市艾滋病筛查实验室现场督导评审表

附件1

艾滋病抗体筛查实验室资格审批申请表

申请单位：

地  址：

邮  编：

单位电话：

联系人：

联系人手机：

年     月     日填

一、实验室人员名单及基本情况：

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | HIV抗体检测培训情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 上岗证取得时间 | 复训时间 | 从事血清学检测时间 |  |

二、实验室仪器、设备情况：

| 仪器设备名称 | 牌 号 | 型 号 | 主要用途 | 购买日期 | 运转状况 | 设备是 否检定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、仪器、设备表格不够可另附页

2、运转状况可按运转正常、需小修、需大修才能运转三档填写

三、申请理由： 单位（公章） 年 月 日

四、当地疾控中心/确证实验室初审意见 单位（公章） 年 月 日

五、当地卫生行政部门初审意见 当地卫生行政部门（公章） 年 月 日

六、市初筛实验室专家评审组意见： 组长（签字） 专家（签字） 年 月 日

七、市级卫生行政部门评审结果： 单位（盖章） 年 月 日

附件2

艾滋病抗体检测确证实验室资格审批申请表

申请单位：

地  址：

邮  编：

单位电话：

联系人：

联系人手机：

年     月     日填

一、实验室人员名单及基本情况：

| 姓 名 | 性别 | 年龄 | 技术职称 | 从事病毒 检验时间 | 从事血清 检验时间 | HIV抗体检 测培训情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、实验室仪器、设备情况：

| 仪器设备名称 | 牌 号 | 型 号 | 主要用途 | 购买日期 | 运转状况 | 核实者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、仪器、设备表格不够可另附页

2、运转状况可按运转正常、需小修、需大修才能运转三档填写

三、申请理由： 单位（公章） 年 月 日

四、市卫生行政部门初审意见 当地卫生行政部门（公章） 年 月 日

五、确证实验室专家评审组意见： 组长（签字） 专家（签字） 年 月 日

六、市级卫生行政部门评审结果： 单位（盖章） 年 月 日

附件3

重庆市艾滋病筛查实验室

现场验收评审表

| 被验收单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 实验室人员及其资质（50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |  |
| 1.1 | *实验室人员数量≥3人且均持有上岗证 | 20 |  |  |  | 少一人扣10分，扣完为止 |  |
| 1.2 | 至少1人为中级或以上职称 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 人员经过上级培训 | 10 |  |  |  | 有市级2年内HIV检测和生物安全培训 |  |
| 1.4 | 实验室工作汇报材料 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 检测人员免疫接种和血清备案 | 5 |  |  |  | 检测人员上岗前必须进行乙肝疫苗接种，保留血清，记录建档 |  |
| 1.6 | 人员培训、复训记录 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2、仪器设备（225分） |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |  |
| 2.1 | *生物安全柜 | 20 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分 |  |
| 2.2 | *高压灭菌器 | 35 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分、强检证书10分、灭菌指示条5分 |  |
| 2.3 | *酶标仪 | 20 |  |  |  | 仪器10分、强检证书10分 |  |
| 2.4 | *洗板机 | 20 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分 |  |
| 2.5 | *移液器 | 20 |  |  |  | 检定证书/自校记录10分、数量满足实验10分（50ul,100ul,1000ul） |  |
| 2.6 | *脱盖机 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | *普通冰箱（2~8℃）2台，低温冰箱1台 | 15 |  |  |  | 温度记录、温度计检定证书或比对记录、比对SOP |  |
| 2.8 | 实验室有感应/脚踏水龙头 | 10 |  |  |  | 设置在靠近出口处 |  |
| 2.9 | *冲眼器 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | *检测室有恒温设备 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 开启窗户装有纱窗 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 应急照明设备/双电路 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 紫外灯 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 灭火器/火宅报警器 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 电脑（附打印机） | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 计时器 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | *离心机 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | *水浴箱/恒温孵箱 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | *天平（灵敏度1/10000克） | 5 |  |  |  |  |  |
| 3、实验用房及个人防护用品（50分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |  |
| 3.1 | 实验室三区划分及其标识 | 10 |  |  |  | 三区有明显标识、门上贴有符合要求的BSL-2实验室危险标志、污染区面积不小于15m2 |  |
| 3.2 | *有检测区或专用实验台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 安全防护用品 | 20 |  |  |  | 实验大衣、乳胶手套、鞋套、帽子、防护镜等 |  |
| 4、样品检测及送检（200分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  | 实得分 |  | 备注 |  |
| 4.1 | *检测结果计算、判断正确 | 100 |  |  |  | 共考核5份标本，按要求出具检测报告，cutoff计算错误不得分 |  |
| 4.2 | 样品登记、保存、检测原始记录信息完整 | 20 |  |  |  | 是否有唯一编号、筛查阳性标本登记表 |  |
| 4.3 | 操作技术规范 | 30 |  |  |  | 严格按照试剂说明书，熟练及规范程度 |  |
| 4.4 | 试剂（批号、批批检、有效期、保存） | 10 |  |  |  | 两种酶联试剂、批号、在效期内、正确保存、验收记录 |  |
| 4.5 | 质控记录/图表 | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 待检、已检标识明确 | 5 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 使用规范的打印送检单 | 10 |  |  |  | 有专门的电脑及打印机 |  |
| 4.8 | 送检血样符合规范的器材 | 5 |  |  |  | 生物安全运输箱、外螺旋管等 |  |
| 5. 消毒及废弃物处理（40分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  |  | 实得分 | 备注 |  |
| 5.1 | 消毒器械（喷洒） | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 消毒药品（配制记录，配制时间标签） | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 废物缸/桶及其标识 | 10 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 废弃物处理（高压、焚烧等处理记录） | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. 职能工作（35分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  | 实得分 |  | 备注 |  |
| 6.1 | 有实验室相关的管理制度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 准入制度 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 人员职能分工制度 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 报告发放制度 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 人员健康监护制度 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 安全工作制度 | 2分 |  |  |  |  |  |
|  | 培训和管理制度 | 1分 |  |  |  |  |  |
|  | 意外事故处理程序及记录 | 2分 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 完整的标准操作程序（SOP）： |  |  |  |  |  |  |
| A | 样品的接收、登记、处理、保存和运输 | 2分 |  |  |  |  |  |
| B | 检测方法和步骤 | 2分 |  |  |  |  |  |
| C | 试剂使用和保存 | 2分 |  |  |  |  |  |
| D | 仪器的使用维护和校准 | 2分 |  |  |  |  |  |
| E | 质量控制要求及程序 | 2分 |  |  |  |  |  |
| F | 结果解释与报告 | 2分 |  |  |  |  |  |
| G | 保密程序 | 2分 |  |  |  |  |  |
| H | 实验室数据、相关文件记录与保存 | 2分 |  |  |  |  |  |
| I | 不确定样品追踪和处理 | 2分 |  |  |  |  |  |
| J | 实验室安全防护及实验室的清理和消毒 | 2分 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 职业暴露后的处理及报告程序 | 2分 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 职业暴露事故记录表 | 2分 |  |  |  |  |  |
| 7、说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各项分数扣完为止，不倒扣分 - 样品检测项中阳性样品不得漏判且检测结果分≥90分 - 满足以上第2条，并且总分在500分以上为现场通过， <500分为不通过 - “*”号条款有一条不符合即为不通过 |  |  |  |  |  |  |  |

被考核实验室负责人签字：              考核组成员签字：

附件4

重庆市艾滋病筛查实验室

现场督导评审表

| 被验收单位： 考核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 实验室人员及其资质（50分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |
| 1.1 | *实验室人员数量≥3人且均持有上岗证证 | 10 |  |  |  | 少一人扣5分 |
| 1.2 | 至少1人为中级或以上职称 | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | 人员经过上级培训 | 20 |  |  |  | 有市级2年内HIV检测和生物安全培训证书 |
| 1.4 | 实验室工作汇报材料 | 5 |  |  |  |  |
| 1.5 | 检测人员免疫接种和血清备案 | 5 |  |  |  | 检测人员上岗前必须进行乙肝疫苗接种，保留本地血清，记录建档 |
| 1.6 | 人员培训、复训记录 | 5 |  |  |  |  |
| 2. 仪器设备（225分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |
| 2.1 | *生物安全柜 | 20 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分 |
| 2.2 | *高压灭菌器 | 35 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分、强检证书10分、灭菌指示条5分 |
| 2.3 | *酶标仪 | 20 |  |  |  | 仪器10分、强检证书10分 |
| 2.4 | *洗板机 | 20 |  |  |  | 仪器10分、功能检查规程及记录10分 |
| 2.5 | 移液器 | 20 |  |  |  | 检定证书/自校记录10分、数量满足实验10分 |
| 2.6 | *脱盖机 | 10 |  |  |  |  |
| 2.7 | 普通冰箱（2~8℃）2台，低温冰箱1台 | 15 |  |  |  | 温度记录、温度计检定证书或比对记录、比对SOP |
| 2.8 | 实验室有感应/脚踏水龙头 | 10 |  |  |  | 设置在靠近出口处 |
| 2.9 | *冲眼器 | 10 |  |  |  |  |
| 2.10 | *检测室有恒温设备 | 5 |  |  |  |  |
| 2.11 | 开启窗户装有纱窗 | 5 |  |  |  |  |
| 2.12 | 应急照明设备/双电路 | 5 |  |  |  |  |
| 2.13 | 紫外灯 | 5 |  |  |  |  |
| 2.14 | 灭火器/火宅报警器 | 5 |  |  |  |  |
| 2.15 | 电脑（附打印机） | 10 |  |  |  |  |
| 2.16 | 计时器 | 10 |  |  |  |  |
| 2.17 | *离心机 | 5 |  |  |  |  |
| 2.18 | *水浴箱/恒温孵箱 | 10 |  |  |  |  |
| 2.19 | *天平（灵敏度1/10000克） | 5 |  |  |  |  |
| 3、实验用房及个人防护用品（50分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 | 实得分 |  |  | 备注 |
| 3.1 | 实验室三区划分及其标识 | 10 |  |  |  | 三区有明显标识、门上贴有符合要求的BSL-2实验室危险标志、污染区面积不小于15m2 |
| 3.2 | *有检测区或专用实验台 | 20 |  |  |  |  |
| 3.3 | 安全防护用品 | 20 |  |  |  | 实验大衣、乳胶手套、鞋套、帽子、防护镜等 |
| 4、样品检测及送检（100分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  | 实得分 |  | 备注 |
| 4.1 | 样品登记、保存、检测原始记录信息完整 | 20 |  |  |  | 是否有唯一编号、筛查阳性标本登记表 |
| 4.2 | 操作技术规范 | 20 |  |  |  | 严格按照试剂说明书，熟练程度 |
| 4.3 | 试剂（批号、批批检、有效期、保存） | 20 |  |  |  | 两种试剂、有批号、在效期内、正确保存、验收记录 |
| 4.4 | 质控记录/图表 | 20 |  |  |  |  |
| 4.5 | 待检、已检标识明确 | 5 |  |  |  |  |
| 4.6 | 使用规范的打印送检单 | 10 |  |  |  |  |
| 4.7 | 送检血样符合规范的器材 | 5 |  |  |  | 冰壶、外螺旋管等 |
| 5. 消毒及废弃物处理（40分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  |  | 实得分 | 备注 |
| 5.1 | 消毒器械（喷洒） | 10 |  |  |  |  |
| 5.2 | 消毒药品（配制记录，配制时间标签） | 10 |  |  |  |  |
| 5.3 | 废物缸/桶及其标识 | 10 |  |  |  |  |
| 5.4 | 废弃物处理（高压、焚烧等处理记录） | 10 |  |  |  |  |
| 6. 职能工作（35分） |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 | 标准分 |  | 实得分 |  | 备注 |
| 6.1 | 有实验室相关的管理制度 | 3分 |  |  |  |  |
| 6.2 | 完整的标准操作程序并定期修改（SOP）： |  |  |  |  |  |
| A | 样品的接收、登记、处理、保存和运输 | 2分 |  |  |  |  |
| B | 检测方法和步骤 | 2分 |  |  |  |  |
| C | 试剂使用和保存 | 2分 |  |  |  |  |
| D | 仪器的使用维护和校准 | 2分 |  |  |  |  |
| E | 质量控制要求及程序 | 2分 |  |  |  |  |
| F | 结果解释与报告 | 2分 |  |  |  |  |
| G | 保密程序 | 2分 |  |  |  |  |
| H | 实验室数据、相关文件记录与保存 | 2分 |  |  |  |  |
| I | 不确定样品追踪和处理 | 2分 |  |  |  |  |
| J | 实验室安全防护及实验室的清理和消毒 | 2分 |  |  |  |  |
| 6.3 | 安全工作制度 | 3分 |  |  |  |  |
| 6.4 | 培训和管理制度 | 3分 |  |  |  |  |
| 6.5 | 意外事故处理记录 | 2分 |  |  |  |  |
| 6.6 | 职业暴露后的处理及报告程序 | 2分 |  |  |  |  |
| 6.7 | 职业暴露事故记录表 | 2分 |  |  |  |  |
| 7、说明 |  |  |  |  |  |  |
| 1）各项分数扣完为止，不倒扣分 2）总分在420分以上为现场通过， <420分为不通过 3）“*”号条款有一条不符合即为不通过 |  |  |  |  |  |  |

被考核实验室负责人签字：              考核组成员签字：

重庆市艾滋病检测实验室

年度质量考评管理办法

为强化我市艾滋病检测工作的规范化管理和质量控制，不断提高艾滋病检测实验室的技术水平，确保检测结果的准确性和可靠性，在依据《全国艾滋病检测工作管理办法》、《全国艾滋病检测技术规范》、《重庆市艾滋病检测工作管理办法》等文件的基础上制定本办法。

一、年度质量考评的组织

重庆市艾滋病检测实验室年度质量考评由重庆市疾病预防控制中心艾滋病确证中心实验室负责制定考评方案并组织实施(可根据工作需要委托各确证实验室按照考评方案对负责区域内筛查实验室进行年度质量考评)，每年进行一次。

二、年度考评目的

评价各实验室艾滋病检测技术和规范化管理能力，通过考评不断提高实验室质量管理、人员素质和检测技术水平，加强实验室能力建设。同时为艾滋病检测实验室网络质量管理提供外部质控机制和技术依据。

三、年度考评的内容

（一）盲样检测

重庆市艾滋病确证中心实验室制备质控考核血清，并进行检测和标定，作为参考结果备案。将考核血清随机编号后发给各参评实验室进行检测。

（二）职能工作考核

职能工作考核采取问卷调查方式，调查内容包括人员培训及能力，环境条件，仪器设备使用及校准，实验室规范化管理文件，检测报告及原始记录，实验室生物安全，试剂、样品的接收、保存及使用情况，室内质量控制及各项职能工作的完成情况等。

（三）现场抽查（督导）

考评方根据具体情况可对部分实验室进行现场抽查（本年度已进行现场督导的实验室计为现场抽查），抽查成绩按40%比例计入年度考评成绩。现场抽查内容包括：实验室人员组成及其职责分工；实验室分区、布局、恒温设施；仪器设备及其使用、校准记录；质量保证文件、实验室SOP文件及原始记录；实验室的安全防护措施，安全用品及安全规程；消毒与污物处理方法及设施；HIV检测资料数据库的建设、存档、备份、安全和保密；样品保存和安全；开展的HIV检测项目和检测试剂等。

四、年度考评工作程序

（一）召开年度质量考评会（根据具体工作情况也可采取发文通知的方式），布置本年度考评工作，为各参评实验室发放考核血清及实验室职能工作问卷调查表。

（二）各参评实验室应严格按照《全国艾滋病检测技术规范》要求，检测考评血清，填写检测报告。实验原始记录应保存备案。根据当年实际工作情况逐项如实填写实验室问卷调查表。

（三）各实验室将考评血清检测报告、原始记录、要求提供的复印件和职能工作问卷调查表加盖公章后，在规定的时间内报送至考评方。

（四）考评方汇集上述资料后，根据评分标准对各参评实验室的检测报告、原始记录、职能工作问卷进行汇总、统计、分析和评估。必要时可调用有关的原始记录进行分析核查，考评方应将考核最后资料汇总上报确证中心实验室。

五、结果反馈

市艾滋病确证中心实验室将全部考评资料进行汇总、核定后对合格者发放年度考评合格证书，同时附上考评得分及扣分原因。考评结果同时抄送各区、县卫生局，并上报国家艾滋病参比实验室和市卫生行政部门。

六、相关处理

（一）在规定时间内未送达考评资料的实验室按延误时间从其考评总分中每天扣10分。

（二）对未参加年度质量考评的实验室，考评方将进行调查并根据查实情况作出同意补考或判为考核不合格的决定，同时上报市卫生行政部门。

（三）对补考合格的实验室发给补考合格证书，补考仍不合格或未参加补考者按考核不合格对待。

（四）凡年度考评不合格的实验室，由重庆市艾滋病确证中心实验室向其发出年度考评不合格并暂停艾滋病检测工作通知（见附件1），进行全面整改。整改实验室应在60个自然日内向市艾滋病确证中心实验室提出现场复评申请，复评合格后取得补考合格证书，恢复艾滋病检测工作（见附近2），复评仍不合格或60个自然日内未申请复评者，报市卫生行政部门取消其艾滋病检测实验室资格。

（五）对连续两年补考的实验室，市卫生行政部门将取消其艾滋病检测实验室资格。

（六）被撤消资格的实验室如要恢复检测资格须重新进行人员培训，按《全国艾滋病检测工作管理办法》相关规定重新提出申请，经现场验收合格，卫生行政部门批准后方可重新开展检测工作。

（七）被取消艾滋病检测实验室资格者如继续进行艾滋病检测工作，一经查实，将由卫生行政部门和有关部门按相关规定进行处罚。

附件：1、艾滋病检测实验室年度考核不合格通知

2、艾滋病检测实验室年度考评补考合格通知

附件1

艾滋病检测实验室年度考核不合格通知

艾滋病检测实验室：

你室在           年重庆市艾滋病检测实验室年度质量考评中成绩不合格，实验室存在严重质量问题，从即日起暂停艾滋病检测工作，进行全面整改。你室应在60个自然日内（从发出通知日算起）完成整改并向重庆市艾滋病确证中心实验室提出复评审请求。考核组将到达现场进行复评审，评审合格后发给补考合格通知并恢复艾滋病检测工作，如评审不合格或超过60个自然日内未向考核组提出复评申请将由市卫生行政部门发文取消艾滋病检测实验室资格。

重庆市艾滋病确证中心实验室

年     月     日

附件2

艾滋病检测实验室年度考评补考合格通知

艾滋病检测实验室：

你室在        年重庆市艾滋病检测实验室年度质量考评中成绩不合格，经全面整改后，考评组到达实验室现场进行重新考评。考评组从实验室人员、场地、仪器设备、试剂及样品、实验室SOP、原始记录、生物安全及现场盲样检测等方面进行认真考评后认为：按照《全国艾滋病检测工作管理办法》、《全国艾滋病检测技术规范》规定，你室现已达到艾滋病筛查实验室要求。考评组现通知你室，在     年            重庆市艾滋病检测实验室年度质量考评中补考合格，恢复艾滋病检测工作。

重庆市艾滋病确证中心实验室

年    月    日

重庆市艾滋病实验室

技术人员能力建设方案

一、总体目标

在机遇与挑战并存的21世纪，人才是各项事业的核心竞争力，人才队伍建设、人力资源培训是保持团队活力和生机的关键。为了全面加强全市艾滋病实验室能力建设，促进工作人员综合素质的提高，强化我市艾滋病检测工作的规范化管理和质量控制，不断提高艾滋病检测实验室的技术水平，确保检测结果的准确性和可靠性，依据《全国艾滋病检测工作管理办法》、《全国艾滋病检测技术规范》、《重庆市艾滋病检测工作管理办法》等文件制订本计划方案。

预期通过本方案，确保全市艾滋病实验室技术人员上岗培训和在岗持续培训的及时、科学、全面。

- 原则与要求

（一）确保全市所有艾滋病实验室新进人员能及时接受艾滋病检测相关工作的上岗培训；

（二）确保全市所有艾滋病筛查实验室在职技术人员每2年1次复培训，艾滋病确证实验室在职技术人员每年1次复培训。

（三）实验室在推广新技术新方法以前，必须对技术人员进行相关培训，获得资格后方能从事相应工作。

（四）根据实验室技术人员技术水平不同，要求各实验室明确职责分工，检验人、复核人、报告签发人应通过培训满足对检测过程进行分析和解决问题的能力。

三、培训内容

通过培训，受训人员应掌握包括艾滋病检测相关基础知识，艾滋病相关检测技术及管理要求，实验操作，质量保证与控制，生物安全等方面的相关知识。熟悉国家和行业内对规范本专业各项工作出台的各项法律法规、规章制度和政策要求。了解本学科发展的前沿领域和当前研究热点，国际国内疫情概况，本专业领域的新技术新方法及其推广应用情况。教学大纲见附件。

（一）与艾滋病检测工作相关的各项法律法规、国家标准及各规范性文件。

（二）与艾滋病检测工作相关的各具项操作技术，应掌握如样品的采集和处理、HIV的抗体检测的设施设备和相关技术及进展、与实验室生物安全相关的各项设施设备及防护措施、艾滋病实验室的质量管理措施、报告发放和感染者转介的程序；已开展CD4+和CD8+T淋巴细胞和（或）核酸检测工作的实验室应接受关于设施设备、样本采集和运输、检测技术、结果报告及解释等方面的培训。

（三）艾滋病检测的其他相关技术，大部分的实验室技术人员应了解如HIV抗原的检测技术、核酸检测技术、耐药监测技术、HIV病毒分离培养技术等，及上述实验技术需要的实验室设施设备。

（四）与实验室管理相关的各项具体支持技术，应熟悉如流行病学的基本原理和分析方法，统计相关的基本原理及统计软件的使用方法。

四、组织方式

各艾滋病确认实验室负责本实验室责任区县范围内各艾滋病初筛实验室的能力建设培训。对各确认实验室的能力建设培训由确证中心实验室负责组织。 采取会议集中培训、手把手培训、电视电话网络远程培训、实地学习等多种培训方式；各培训单位组织师资力量，包括卫生行政部门管理人员、国际国内知名专家、各大专院校相关领域教授和研究人员、艾滋病确证中心实验室和确证实验室领导和技术人员及筛查实验室技术突出的工作人员等。培训教材需包含教学大纲内容中的重点掌握部分。

五、培训效果评估

通过培训，受训人员应掌握相关专业知识和技能，能独立、熟练地操作，经考核合格，持证上岗。考核未达标者重新申请考核，直至合格才能发放上岗证。试题由确证中心实验室统一编写。考核分值为200分，理论知识和实际操作各占100分，考核总分≥160分、实际操作分不低于80分为考核合格。各确证实验室在完成培训后需将学员考试成绩汇总给确证中心实验室，由确证中心实验室统一发放培训合格证。发现有未持证上岗的实验室将上报市卫生行政部门予以通报批评并取消HIV检测资格。

附件：教学大纲

附件

教学大纲

第一部分   与艾滋病检测工作相关的各项法律法规、国家标准及各规范性文件。

[教学目标]

掌握：

1.《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》中华人民共和国卫生行业标准 WS 293-2008

2.《全国艾滋病检测工作管理办法（2006）》

3.《病原微生物实验室生物安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第424号，2004年11月12日）

4. 《全国艾滋病检测技术规范》（2009年版）

5.《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008，2009年7月1日起实施。

6.《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则（WS 233-2002）》中华人民共和国卫生行业标准，2002-12-03发布，2003-08-01实施。

7.《医务人员艾滋病病毒职业暴露防护工作指导原则（试行）》中华人民共和国卫生部，2004年5月31日颁布，2004年6月1日起实施。

8.《消毒技术规范（2002年版）》中华人民共和国卫生部2002-11-15发布，2003-04-01起实施。

了解：

1.《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》，卫生部第45号令 2006年2月1日

2.卫生部关于印发《临床基因扩增检验实验室管理暂行办法》的通知（卫医发[2002]第10号）

3.国家免费艾滋病抗病毒药物治疗手册（第二版）》（人民卫生出版社，2007年12月）

4.《艾滋病病毒感染者及艾滋病患者CD4+T淋巴细胞检测质量保证指南（试行）》（中国疾病预防控制中心，2006年2月）

5.《HIV-1病毒载量测定及质量保证指南（试行）》（中国疾病预防控制中心，2008年2月）

Guidelines for Using HIV Testing Technologies in Surveillance WHO/CDS/CSR/EDC/2008

[学时分配]  2学时

[实施方法] 课堂讲授结合自学。采用多媒体教学，配合图片和视频，调动学生学习兴趣，加深对该部分内容的理解

第二部分   艾滋病检测技术

[教学目标]

掌握内容：

1、用于艾滋病检测的样品种类及相应的用途

2、不同用途的样品的采集、运输和保存要求

3、HIV抗体检测的意义、检测方法及程序

3.1 HIV抗体检测实验室要求

3.2 不同目的（诊断、监测、血液筛查）的检测策略

3.3 艾滋病检测实验室检测信息上报

3.4 质量控制

4、HIV抗体检测技术规范（现场实作）

4.1 操作规范及熟练程度

4.2 结果计算及判读

4.3 原始记录及报告

5.HIV核酸定量检测的意义和样品采集、储存、运输要求

6.CD4+和CD8+T淋巴细胞检测的意义和样品采集、储存、运输要求

了解内容

1、HIV-1新近感染检测

2、HIV-1 抗原检测的意义、检测方法及程序

3、HIV核酸检测的意义、实验室要求、检测方法、质量控制及结果判定标准（已经或拟开展核酸检测的实验室工作人员应熟练掌握）

4、HIV-1 耐药检测的意义、实验室要求、方法、结果判定及质量控制

5、常规CD4+和CD8+T淋巴细胞检测的方法和程序及质量控制

6、HIV-1的分离培养的意义、实验室要求和方法及程序

[学时分配]  8学时

[实施方法] 课堂讲授结合实验室现场操作。采用多媒体教学，讲授结合实地操作，配合图片和视频，加深对该部分内容的理解。

第三部分  实验室生物安全

[教学目标]

掌握：

1、HIV检测相关的生物安全级别

2、生物安全保证措施

2.1如何建立实验室的安全工作制度和安全标准操作程序

2.2 意外事故的处理预案，应包括急救、对暴露级别的评估、对暴露源的评估、预防性服药程序、随访、报告和保密

2.3 实验室的个人保健和防护

3、安全操作

3.1试剂盒样品的管理

3.2实验室的清洁和消毒，污染物处理的程序

3.3样品的采集和处理

3.4意外事故的急救处理程序

[学时分配]  4学时

[实施方法] 课堂讲授结合实验室现场操作。采用多媒体教学，讲授结合实地操作，配合图片和视频，加深对该部分内容的理解。

第四部分  艾滋病检测实验室的质量管理

[教学目标]

掌握：

1、人员培训的要求

2、实验室环境条件的要求

3、设备的维护和校准

4、文件和文件管理：各级艾滋病实验室需要建立和覆盖的主要工作内容的标准操作程序（SOP）文件

5、内部质量评价和外部质量评价内容及程序

了解：

诊断试剂的临床质量评估程序

[学时分配]  4学时

[实施方法] 课堂讲授结合自学。采用多媒体教学，讲授为主，配合图片和视频，加深对该部分内容的理解。通过启发式教学，展开课堂讨论。